Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 mammografo digitale di ultima generazione completo di moduli per tomosintesi per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 788049997E

R.A. 018/19/Pn

ALLEGATO B - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa (anche Società): | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA QUANTO SEGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| GENERATORE |  |  |
| Generatore ad alta tensione, alta frequenza e di potenza non inferiore a 5 kW |  |  |
| Valore massimo del prodotto Mas non inferiore a 200 mAs |  |  |
| Ampio range di kV (valore minimo non inferiore a 18 kV) con passo minimo di incremento dei kV non superiore ad 1 kV |  |  |
| Tempo max esposizione intera scansione tomo per 50 mm PMMA <=30 s |  |  |
| STATIVO |  |  |
| Stativo per il sostegno della sorgente radiogena e del rivelatore regolabile in altezza, che permetta la più ampia possibilità di accesso ed i più ampi movimenti per facilitare l’esecuzione dell’esame mammografico, Tomosintesi inclusa, garantendo elevate prestazioni ed ergonomia |  |  |
| Stativo a colonna, motorizzato con proiezioni angolari preselezionabili automaticamente |  |  |
| Range di rotazione del complesso radiogeno almeno pari a 250° |  |  |
| Rotazione dell’arco isocentrico motorizzato |  |  |
| Dotato di sistema di ingrandimento con almeno due fattori d’ingrandimento |  |  |
| Distanza fuoco-detettore non inferiore a 60 cm |  |  |
| Predisposizione per biopsia stereotassica su tomosintesi |  |  |
| Adatto per pazienti disabili o con difficoltà motorie |  |  |
| Doppia pedaliera per la movimentazione del dispositivo di compressione e dello stativo |  |  |
| SISTEMA DI COMPRESSIONE |  |  |
| Dispositivo di compressione servoassistito e/o manuale con controllo della pressione esercitata |  |  |
| Display per visualizzazione dei parametri di compressione e dello spessore della mammella compressa |  |  |
| Dotato di piatti di compressione di diverso formato e tipologia a seconda dell’uso e delle dimensioni della mammella |  |  |
| Regolabile con sistemi di ultima generazione con decompressione rapida del seno post-esposizione |  |  |
| Dotato di rilascio di emergenza della compressione in caso di assenza dell’alimentazione elettrica |  |  |
| Dotato di tecnica di ingrandimento |  |  |
| TUBO RADIOGENO |  |  |
| Tubo radiogeno di alta gamma dedicato agli esami della mammella e adatto anche a seni densi o giovani |  |  |
| Anodo rotante bi-angolare o a doppia traccia con doppia filtrazione per la mammografia convenzionale (2D) e con filtrazioni dedicate alle acquisizioni in modalità Tomosintesi (3D) |  |  |
| Velocità di rotazione dell’anodo di almeno 8.500 giri/min |  |  |
| Capacità d’accumulo dell’anodo di almeno 300 kHU |  |  |
| Dissipazione termica dell’anodo di almeno 40 kHU/min |  |  |
| Doppia macchia focale di dimensioni nominali (norme NEMA e IEC) non superiori rispettivamente a 0,3 x 0,3 mm (fuoco grande) e 0,15 x 0,15 mm (fuoco piccolo) |  |  |
| DETETTORE |  |  |
| Rivelatore full-field o a scansione almeno pari a 23 X 29 cm |  |  |
| Dimensioni del pixel fisico non superiori a 100 µm |  |  |
| Elevato valore di MTF almeno pari al 50% a 5 lp/mm (allegare grafico) |  |  |
| Elevato valore di DQE almeno pari al 50% a 2 lp/mm (allegare grafico) |  |  |
| Risoluzione spaziale almeno pari a 5 lp/mm |  |  |
| Contrasto non inferiore a 12 bit |  |  |
| Controllo automatico dell’esposizione con ottimizzazione automatica dei parametri |  |  |
| Esposimetro automatico che tenga conto dell’area occupata dalla mammella |  |  |
| Tempo tra l’esposizione e la visualizzazione del preview immagine il più breve possibile e comunque non oltre 1 minuto |  |  |
| TOMOSINTESI |  |  |
| Deve essere incluso nella fornitura tutto quanto (hardware e software) necessario ad eseguire esami con metodica tomosintesi con ricostruzione 3D della mammella |  |  |
| Numero di proiezioni utilizzate per scansione >7 |  |  |
| Intervallo angolare tra due proiezioni successive < 5° |  |  |
| Il sistema deve essere in grado di fornire immagini 2D e 3D in un’unica compressione (sistema combinato) |  |  |
| SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI |  |  |
| Stazione di acquisizione ergonomica e completamente integrata con la consolle del generatore (caratteristica da riferirsi al sistema di acquisizione delle immagini) |  |  |
| Monitor LCD ad alta risoluzione di dimensioni pari ad almeno 19” (caratteristica da riferirsi al sistema di acquisizione delle immagini); |  |  |
| Elevata capacità di archiviazione su hard disk di almeno 1TB (caratteristica da riferirsi al sistema di acquisizione delle immagini) |  |  |
| Dotato di sistema di calcolo, visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose alla paziente con acquisizioni in modalità mammografia convenzionale (2D) e in Tomosintesi (3D) |  |  |
| WORKSTATION DI REFERTAZIONE |  |  |
| Masterizzatore DVD (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Stazione completamente DICOM compatibile, dotata delle principali classi DICOM MG (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Dotata di interfaccia con stampante laser secondo DICOM print (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Esportazione dati sia in formato PC compatibile sia formato DICOM (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Collegamento con qualsiasi stampante di rete e/o workstation ed interfacciamento con RIS/PACS aziendale (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Doppio monitor da refertazione: indipendenti, dedicati per mammografia ad alta risoluzione (non inferiore a 5 Mpixel) e dimensioni non inferiori a 21”, che consentano di visualizzare le immagini full-screen in scala 1:1 (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Dotata di software operativo di gestione delle immagini che consenta elaborazioni di immagini mammografiche e di tomosintesi (caratteristica da riferirsi alla workstation di refertazione) |  |  |
| Dotata di dispositivo UPS per salvaguardia dei dati in caso di assenza di alimentazione elettrica |  |  |
| BIOPSIA STEREOTASSICA |  |  |
| Sistema predisposto per l’esecuzione di biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo |  |  |

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| POTENZA MASSIMA DEL GENERATORE |  |  |
| PASSO MINIMO DI INCREMENTO DEI kV |  |  |
| RISOLUZIONE SPAZIALE |  |  |
| MODALITA' DI IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DEI PARAMETRI DI ESPOSIZIONE |  |  |
| CARATTERISTICHE SISTEMA DI COMPRESSIONE |  |  |
| TECNOLOGIA DETETTORE |  |  |
| MODULO DUAL ENERGY |  |  |
| TOMOSINTESI: DOSE GHIANDOLARE MEDIA RIFERITA A UNO SPESSORE DI PMMA DI 45 mm |  |  |
| DOSE GHIANDOLARE MEDIA RIFERITA A UNO SPESSORE DI PMMA DI 45 mm |  |  |
| RISOLUZIONE MONITOR DA REFERTAZIONE |  |  |
| DISPONIBILITA’ DI STRUMENTI DI MISURA DELL’IMMAGINE |  |  |
| DIAFANOSCOPIO INTEGRATO PER MAMMOGRAFIA |  |  |
| SISTEMA INTEGRATO PER REGOLAZIONE (AEC) |  |  |
| DISPONIBILITÀ DI APPLICATIVI CAD OPERANTI SIA SU MAMMOGRAFIA CONVENZIONALE (2D) CHE SU IMMAGINI MAMMOGRAFICHE GENERATE DA TOMOSINTESI (3D) |  |  |
| POSSESSO DI GRIGLIA ANTINTRUSIONE |  |  |

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA: