Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 MOC per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 7897233AD3

R.A. 019/19/Pn

ALLEGATO B - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa: | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA QUANTO SEGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| REQUISITI FISICI |  |  |
| Densitometro osseo a raggi X con metodica DEXA - Dual Energy - X-ray Absorptiometry e sistema di rilevazione a tecnologia digitale |  |  |
| Finestra di scansione max ≥ 200 x 70 cm |  |  |
| Sistema di centratura del paziente |  |  |
| Coefficiente di variazione (C.V.) in vivo sulla scansione della colonna ≤ 1% C.V. / 3 mRem (30 µSv) |  |  |
| Peso sopportabile dal tavolo portapaziente ≥150 kg |  |  |
| Spazio libero tra la superficie del lettino e il braccio ≥ 20 cm |  |  |
| PARAMETRI VISUALIZZATI/CALCOLATI DAL SISTEMA |  |  |
| BMC (contenuto minerale osseo) per ogni distretto/area scansionabile |  |  |
| Area di scansione per ogni distretto scansionabile |  |  |
| T-score e Z-score |  |  |
| GENERATORE E COMPLESSO RADIOGENO |  |  |
| Produzione di due distinti livelli di energia per la discriminazione del tessuto molle ed osseo mediante tecnica ad energia filtrata o pulsata |  |  |
| Intensità massima di corrente (anodica) ≤ 5 mA |  |  |
| Massima tensione del tubo ≥ 75 kV |  |  |
| DETETTORE |  |  |
| Tipologia: multidetettore digitale diretto o indiretto |  |  |
| AREE DI SCANSIONE E RELATIVI SOFTWARE |  |  |
| Scansione Total Body e SW di analisi per la misura della massa ossea totale (media di diverse sedi scheletriche) e settoriale |  |  |
| Scansione vertebrale lombare e con analisi automatica singola di L1, L2, L3, L4 e cumulativa sui metameri L1-L4 per la misura della BMD |  |  |
| Scansione del singolo femore con analisi automatica di trocantere, intertrocantere, collo femorale, triangolo di Ward, e totale di regioni di interesse a scelta dell’operatore per la misura della BMD |  |  |
| Scansione avambraccio con analisi automatica singola del radio e dell’ulna e cumulativa radio più ulna per la misura della BMD |  |  |
| Scansione protesi ortopedica (anca/femore) e SW di analisi della BMD in pazienti protesizzati |  |  |
| ALTRI APPLICATIVI SOFTWARE |  |  |
| Body composition: calcolo della composizione corporea (sia settoriale che totale) |  |  |
| Analisi delle regioni di interesse (ROI) automatica e manuale |  |  |
| SW per l‘esclusione di ROI, per l'eliminazione artefatti (metallici o altro) |  |  |
| SW di gestione del database paziente con accesso ai dati tramite utenza e password |  |  |
| SW per ricerche di pazienti presenti nel database in base a diverse chiavi di ricerca |  |  |
| Interfaccia DICOM, con supporto almeno delle SOP classes Storage e Worklist |  |  |
| Interfaccia hardware e software e tutti gli eventuali oneri necessari per l'interfacciamento al sistema PACS in dotazione presso il sito |  |  |
| Funzioni di export dei dati |  |  |
| Sistema di archiviazione automatico su hard disk esterno USB e possibilità di backup su supporto CD o DVD |  |  |
| TEMPI DI SCANSIONE (DA DICHIARARE SU RETE ELETTRICA ITALIANA A 50Hz) E NELLA MODALITÀ OPERATIVA PIÙ VELOCE |
| Colonna: non superiore a 60 sec con coefficiente di variazione in vivo sulla scansione C.V. ≤ 1% |  |  |
| Singolo femore: non superiore a 90 sec con coefficiente di variazione in vivo sulla scansione C.V. ≤ 1,5% |  |  |
| Avambraccio: non superiore a 180 sec con coefficiente di variazione in vivo sulla scansione C.V. ≤ 1% |  |  |
| Total Body: non superiore a 420 sec con coefficiente di variazione in vivo sulla scansione C.V. ≤ 1% |  |  |
| DOSE PAZIENTE/OPERATORE |  |  |
| Adeguamento automatico della dose paziente in relazione al tipo di esame selezionato |  |  |
| Valori della dose di esposizione visualizzati sia durante l'esame sia sulla stampa del referto |  |  |
| CONTROLLO DI QUALITÀ E CALIBRAZIONE |  |  |
| Sistema di calibrazione automatico |  |  |
| Controllo di qualità automatico tramite la scansione di un oggetto test |  |  |
| STAZIONE DI LAVORO |  |  |
| Tavolo di lavoro completo di almeno 2 sedie a rotelle |  |  |
| Stampante laser a colori formato A4 |  |  |
| Monitor LCD da almeno 17", risoluzione ≥ 1280x1024 |  |  |
| PC con sistema operativo, SW di gestione documenti elettronici (tipo word, excel, pdf |  |  |
| Caratteristiche PC: |  |  |
| Tastiera e mouse |  |  |
| Memoria Ram: ≥ 2 GB |  |  |
| Disco rigido: ≥ 500 GB |  |  |
| Hard Disk esterno: ≥ 500 GB |  |  |
| Masterizzatore CD/DVD |  |  |
| Scheda grafica ≥ 256 MB RAM |  |  |
| Scheda di rete 10/100 base Tx |  |  |
| Il PC, il monitor e la stampante dovranno essere conformi ai requisiti di efficienza energetica Energy Star nelle ultime versioni disponibili |  |  |
| Requisiti specifici per stampante: |  |  |
| Funzionalità Fronte-retro |  |  |
| Compatibilità con carta riciclata |  |  |
| DISPOSITIVI CONNESSI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE BASE |  |  |
| 1. Posizionatore colonna |  |  |
| 2. Posizionatore femore, doppio femore per l’analisi protesi |  |  |
| 3. Posizionatore avambraccio |  |  |
| 4. Oggetto test per calibrazione e controllo di qualità |  |  |

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| MULTIDETETTORE DIGITALE |  |  |
| VELOCITA’ DI SCANSIONE DEI SEGUENTI DISTRETTI: |
| COLONNA |  |  |
| SINGOLO FEMORE |  |  |
| AVAMBRACCIO |  |  |
| TOTAL BODY |  |  |
| VELOCITA’ DI RISOLUZIONE DELL’IMMAGINE |  |  |
| FANTOCCI FORNITI PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITA’ |  |  |
| PACCHETTI SOFTWARE PER L’ANALISI CORPOREA |  |  |
| SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA CON RIFERIMENTO AI TESSUTI MOLLI |  |  |
| ANALISI AVANZATA DEL FEMORE: CALCOLO DISTANZA ASSIALE FEMORALE, CALCOLO INDICE RESISTENZA ALLA ROTTURA, MISURA SPESSORE CORTICALE |  |  |
| PROCEDURA GIORNALIERA DI CALIBRAZIONE |  |  |

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA: