Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n°1 impianto radiologico multifunzionale con sistema di detezione digitale di tipo flat panel con tavolo telecomandato e teleradiografo per l’istituto di medicina e scienza dello sport di Roma

CIG 78874555C5

R.A. 021/19/Pn

ALLEGATO B - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa: | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA QUANTO SEGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| GENERATORE DEL COMPLESSO RADIOGENO |  |  |
| Generatore ad alta frequenza, potenza massima almeno 65 kW |  |  |
| Limite superiore kV: |  |  |
| Radiografia non inferiore a 140 kV |  |  |
| Fluoroscopia non inferiore a 110 kV |  |  |
| Tempo minimo di esposizione non superiore a 1 ms |  |  |
| Ondulazione residua del generatore non superiore al 5% |  |  |
| Tecniche di esame libere e programmabili |  |  |
| Cadenza immagini in grafia almeno 3 immagini/s |  |  |
| Corrente massima del tubo almeno 800 mA |  |  |
| Fluoroscopia pulsata con almeno 15 immagini al secondo |  |  |
| Fluoroscopia continua |  |  |
| Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia |  |  |
| Controllo automatico del carico termico del tubo radiogeno |  |  |
| Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i. |  |  |
| Esposimetro automatico |  |  |
| Sistema di riduzione della dose |  |  |
| COMPLESSO RADIOGENO (TELECOMANDATO E TELERADIOGRAFO) |  |  |
| Possibilità di effettuare proiezioni oblique |  |  |
| Tubo radiogeno ad anodo rotante, almeno 9.000 giri minuto |  |  |
| Capacita termica anodica almeno 600.000 HU |  |  |
| Capacita termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) almeno 1.500 kHU |  |  |
| Doppio fuoco: |  |  |
| dimensione fuoco piccolo non superiore a 0,6 mm |  |  |
| dimensione fuoco grande non superiore a 1,3 mm |  |  |
| Collimatore sia manuale che automatico con selezione di campi rettangolari |  |  |
| Distanza fuoco-rilevatore variabile |  |  |
| TAVOLO PORTA PAZIENTE |  |  |
| Minima altezza da terra non superiore a 50 cm |  |  |
| Distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale ≤ 20 cm |  |  |
| Copertura paziente non inferiore a 180 cm senza riposizionamento del paziente |  |  |
| Lunghezza del tavolo non inferiore a 200 cm |  |  |
| Larghezza del tavolo non inferiore a 65 cm |  |  |
| Massimo peso supportabile almeno 180 Kg senza limitazioni di movimento |  |  |
| Ribaltamento almeno +90°/-30° |  |  |
| Tavolo porta paziente radiotrasparente con equivalenza non superiore a 1,1 mmAl@100kV |  |  |
| Tomografia con la possibilità di selezione di angoli e velocità |  |  |
| Accesso facilitato per pazienti non collaboranti |  |  |
| Griglia antidiffusione di idonea focalizzazione ed estraibile |  |  |
| DETETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL (TELECOMANDATO E TELERADIOGRAFO) |  |  |
| Dimensione area attiva del detettore minimo 41 x 41 cm |  |  |
| Matrice del detettore almeno 2048x2048x12 bit |  |  |
| Dimensione fisica del pixel non superiore a 200 micron |  |  |
| Detective quantum efficiency (DQE) a 0,1 paia di linee per mm almeno pari al 50% |  |  |
| Funzione del trasferimento della modulazione (MTF) a 1 paio di linee per mm almeno pari al 50% |  |  |
| Frequenza massima di scopia non inferiore a 15 immagini al secondo (per il telecomandato) |  |  |
| Frequenza massima in grafia non inferiore a 3 immagini al secondo (per il telecomandato) |  |  |
| STATIVO A COLONNA |  |  |
| Tubo radiogeno con ampia escursione verticale, longitudinale e trasversale, motorizzato |  |  |
| Possibilità di rapida movimentazione manuale o di effettuare posizionamenti automatico del fascio sul centro del detettore in base all’esame o tecnica selezionat in funzione della tecnica utilizzata |  |  |
| Distanza fuoco detettore regolabile fino a 180 cm |  |  |
| Collimatore automatico |  |  |
| Sincronizzazione del movimento verticale dello stativo pensile con posizione del recettore di immagine in grado di mantenere automaticamente l'allineamento tra il tubo radiogeno e il detettore per esami di ortostatismo |  |  |
| Dotazione di ausili e supporti ad utilizzo del paziente (maniglie, pedana, ecc.) adeguati per esecuzione di esami in ortostasi, in particolare per esami di ginocchio e piede sotto carico (Dalla documentazione prodotta devono risultare chiaramente gli ausili forniti) |  |  |
| TELERADIOGRAFO CON DETETTORE DIGITALE (FLAT PANEL) |  |  |
| Supporto detettore con possibilità di eseguire in verticale esami della colonna, del torace, addome, cranio e delle estremità. |  |  |
| Le dimensioni del detettore digitale devono consentire l’esecuzione di esami in toto della colonna in pazienti con altezza superiore ai 2,00 m (dimensioni non inferiori a 40 x 90 cm) |  |  |
| Ampia escursione verticale del supporto del detettore, tale da garantire altezza da terra del centro del detettore di almeno 170 cm nella posizione più alta (idoneo per eseguire esami alla colonna di pazienti di elevata altezza) |  |  |
| Possibilità di rapida movimentazione manuale o di effettuare posizionamenti programmati in funzione della tecnica utilizzata |  |  |
| Angoli di rotazione del supporto del detettore indicativamente da -20° a +90° (specificare rotazione min e max disponibili, in gradi) |  |  |
| Tutti i movimenti devono essere controllati dall’operatore dalla sala comandi |  |  |
| Detettore inclinabile e ruotabile |  |  |
| Collimatore automatico |  |  |
| Dotato di due griglie antidiffusione, rimovibili, a diversa focalizzazione (indicativamente 100 cm e 180 cm, specificare caratteristiche) |  |  |
| MONITOR |  |  |
| Almeno due monitor (1 per la sala comando e 1 per la sala esame); |  |  |
| Tecnologia: LCD, matrice almeno 1280x1024, medicale; |  |  |
| Dimensioni dei monitor almeno 18"; |  |  |
| Display monocromatico per il monitor in sala esami. |  |  |
| INTERFACCIA DICOM |  |  |
| DICOM con almeno le seguenti service classes: print, MPPS, worklist e storage SCU; |  |  |
| Interfaccia hardware e software e tutti gli eventuali oneri necessari per l'interfacciamento al sistema PACS in dotazione presso il sito. |  |  |
| Dicom Dose Structured Report: Essendo l’apparecchiatura dotata di due tubi radiogeni, i valori di dose di ogni singola esposizione e per il totale dell’esame vengono resi disponibili come report RDSR DICOM; tale documento deve essere aggiornato allo stato dell'arte in tutto il corso d'utilizzo dell'apparecchiatura senza oneri aggiuntivi. Tale SOP deve essere inviata a PACS come studio aggiuntivo. |  |  |
| CONSOLE DI COMANDO |  |  |
| Sistema operativo di ultima generazione; |  |  |
| Capacità dell'archivio locale: almeno 5.000 immagini con la massima risoluzione; |  |  |
| Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche; |  |  |
| Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD e/o DVD in formato DICOM. |  |  |
| Sistemi di verifica che prevengano l’esecuzione dell’esposizione se le condizioni operative non sono corrette (es. allineamento tubo-detettore non corretto, utilizzo di griglia errata ecc.), al fine di evitare errate ed inutili esposizioni. |  |  |
| SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI |  |  |
| Possibilità di inserire annotazioni |  |  |
| Sistema per l'ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche: |  |  |
| Contrast and brightness |  |  |
| Noise reduction |  |  |
| Edge enhancement |  |  |
| Image reversal |  |  |
| Greyscale optimisation |  |  |
| Zoom and roam |  |  |
| Electronic collimation |  |  |
| Inversione immagine |  |  |
| Measurements |  |  |
| Contour and contrast enhancement |  |  |
| Windowing |  |  |
| Possibilità di personalizzare protocolli di base |  |  |
| Possibilità di creare formati di stampa personalizzati |  |  |
| Acquisizione digitale in grafia e scopia ad alta definizione |  |  |

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| GENERATORE |
| CORRENTE MASSIMA DEL TUBO |  |  |
| NUMERO DI IMMAGINI IN FLUOROSCOPIA PULSATA |  |  |
| TELECOMANDATO |
| RISOLUZIONE SPAZIALE |  |  |
| COPERTURA MASSIMA CONSENTITA SENZA RIPOSIZIONAMENTO |  |  |
| EQUIVALENZA TAVOLO PORTA PAZIENTE RADIOTRASPARENTE |  |  |
| DIMENSIONE FISICA DEL PIXEL |  |  |
| DQE A 0,1 lp/mm |  |  |
| MTF a 1 lp/mm |  |  |
| PROTOCOLLI PREIMPOSTATI |  |  |
| TELERADIOGRAFO |
| COPERTURA CONSENTITA DEL PAZIENTE (SENZA RIPOSIZIONAMENTO) |  |  |
| RISOLUZIONE SPAZIALE |  |  |
| DIMENSIONI FISICA DEL PIXEL |  |  |
| DQE A 0,1 lp/mm |  |  |
| ESCURSIONE MASSIMA VERTICALE DEL SUPPORTO DEL DETETTORE |  |  |
| CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI (POST-PROCESSING) |  |  |

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA: