Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 impianto radiologico multifunzionale con sistema di detezione digitale di tipo flat panel con tavolo telecomandato per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 801747125F

R.A. 048/19/Pn

ALLEGATO B - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa: | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA QUANTO SEGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| GENERATORE DEL COMPLESSO RADIOGENO |  |  |
| Generatore ad alta frequenza, potenza massima almeno 65 kW |  |  |
| Limite superiore kV: |  |  |
| Radiografia non inferiore a 140 kV |  |  |
| Fluoroscopia non inferiore a 110 kV |  |  |
| Tempo minimo di esposizione non superiore a 1 ms |  |  |
| Ondulazione residua del generatore non superiore al 5% |  |  |
| Tecniche di esame libere e programmabili |  |  |
| Cadenza immagini in grafia almeno 2 immagini/s |  |  |
| Corrente massima del tubo almeno 800 mA |  |  |
| Fluoroscopia pulsata con almeno 12 immagini al secondo |  |  |
| Fluoroscopia continua |  |  |
| Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia |  |  |
| Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i. |  |  |
| Esposimetro automatico |  |  |
| COMPLESSO RADIOGENO |  |  |
| Possibilità di effettuare proiezioni oblique |  |  |
| Tubo radiogeno ad anodo rotante, almeno 9.000 giri minuto |  |  |
| Capacità termica anodica almeno 600.000 HU |  |  |
| Capacita termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) almeno 1.500 kHU |  |  |
| Doppio fuoco: |  |  |
| dimensione fuoco piccolo non superiore a 0,6 mm |  |  |
| dimensione fuoco grande non superiore a 1,3 mm |  |  |
| Collimatore sia manuale che automatico con selezione di campi rettangolari |  |  |
| Dotato di sistemi per la centratura e la visualizzazione del campo di collimazione |  |  |
| Distanza fuoco-rilevatore variabile e comunque non inferiore a 180 cm |  |  |
| TAVOLO PORTA PAZIENTE |  |  |
| Distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale ≤ 20 cm |  |  |
| Copertura paziente non inferiore a 180 cm |  |  |
| Lunghezza del tavolo non inferiore a 200 cm |  |  |
| Larghezza del tavolo non inferiore a 65 cm |  |  |
| Massimo peso supportabile almeno 180 Kg senza limitazioni di movimento |  |  |
| Ribaltamento almeno +90°/-90° |  |  |
| Tavolo porta paziente radiotrasparente con equivalenza non superiore a 1,1 mmAl@100kV |  |  |
| Tomografia con la possibilità di selezione di angoli e velocità |  |  |
| Accesso facilitato per pazienti non collaboranti |  |  |
| Dotazione di ausili e supporti ad utilizzo del paziente (maniglie, pedana, ecc.) adeguati per esecuzione di esami in ortostasi |  |  |
| Griglia antidiffusione di idonea focalizzazione |  |  |
| DETETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL |  |  |
| Dimensione area attiva del detettore minimo 41 x 41 cm |  |  |
| Matrice del detettore almeno 2048x2048x12 bit |  |  |
| Dimensione fisica del pixel non superiore a 200 micron |  |  |
| Detective quantum efficiency (DQE) a 0 paia di linee per mm almeno pari al 50% |  |  |
| Funzione del trasferimento della modulazione (MTF) a 1 paio di linee per mm almeno pari al 50% |  |  |
| Frequenza massima di scopia non inferiore a 12 immagini al secondo |  |  |
| Frequenza massima in grafia non inferiore a 2 immagini al secondo |  |  |
| MONITOR |  |  |
| Almeno un monitor per la sala comando |  |  |
| Tecnologia: LCD, matrice almeno 1280x1024, medicale |  |  |
| Dimensioni del monitor almeno 18" |  |  |
| INTERFACCIA DICOM |  |  |
| DICOM con almeno le seguenti service classes: print, MPPS, worklist e storage SCU; |  |  |
| CONSOLE DI COMANDO |  |  |
| Sistema operativo di ultima generazione |  |  |
| Capacità dell'archivio locale: almeno 5.000 immagini con la massima risoluzione |  |  |
| Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche |  |  |
| Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD e/o DVD in formato DICOM. |  |  |
| SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI |  |  |
| Possibilità di inserire annotazioni |  |  |
| Sistema per l'ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche tipo: |  |  |
| Contrast and brightness |  |  |
| Noise reduction |  |  |
| Edge enhancement |  |  |
| Image reversal |  |  |
| Greyscale optimisation |  |  |
| Zoom and roam |  |  |
| Electronic collimation |  |  |
| Inversione immagine |  |  |
| Measurements |  |  |
| Contour and contrast enhancement |  |  |
| Windowing |  |  |
| Possibilità di personalizzare protocolli di base |  |  |
| Possibilità di creare formati di stampa personalizzati |  |  |
| Acquisizione digitale in grafia e scopia ad alta definizione |  |  |

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| DIMENSIONE FISICA DEL PIXEL |  |  |
| LUNGHEZZA TAVOLO PORTA PAZIENTE |  |  |
| MOVIMENTAZIONI DEL TAVOLO |  |  |
| FOTOGRAMMI PER SECONDO |  |  |
| DQE A 0 lp/mm |  |  |
| MTF a 1 lp/mm |  |  |
| PROTOCOLLI IMPOSTATI O CONFIGURABILI |  |  |
| SOFTWARE POST ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI |  |  |
| POSSIBILITA' ESPANSIONI FUTURE |  |  |
| SECONDO MONITOR IN SALA ESAME |  |  |
| SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA |  |  |

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA: