Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 sistema TAC a doppia energia con numero di strati almeno pari a 128 per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

CIG 785850102E

R.A. 004/19/PA

ALLEGATO D - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa (anche Società): | Indicare Ragione sociale per esteso |

(in caso di Concorrenti associati):

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa (anche Società): | Indicare Ragione sociale per esteso |

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa (anche Società): | Indicare Ragione sociale per esteso |

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa (anche Società): | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA/DICHIARANO QUANTO SEGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |
| Diametro del tunnel non inferiore a 70cm |  |  |
| Ampia escursione longitudinale radiotrasparente (minimo 160 cm effettivi senza parti radiopache) |  |  |
| Altezza da terra non superiore a 70 cm |  |  |
| Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento |  |  |
| Modalità di movimentazione manuale ed automatica con comandi all'interno e all'esterno della sala tac |  |  |
| Incremento minimo nell'escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm |  |  |
| Accuratezza posizionamento longitudinale migliore di +/-0, 5 mm |  |  |
| Massimo carico sopportabile mantenendo invariata l'accuratezza del posizionamento non inferiore a 200 kg |  |  |
| Display touch screen sul gantry |  |  |
| Tubo radiogeno - Generatore |  |  |
| Tubo radiogeno ad anodo rotante con almeno 2 macchie focali di dimensioni ridotte, secondo le norme NEMA-IEC, adatto anche alle applicazioni vascolari |  |  |
| Elevata capacita termica anodica comunque non inferiore a 7.000.000 HU |  |  |
| Elevata dissipazione termica anodica comunque non inferiore a 1.000.000 HU/min |  |  |
| Generatore ad alta frequenza gestito da microprocessori alloggiato nel gantry |  |  |
| Potenza adeguata, elevata e comunque non inferiore a 70 KW |  |  |
| Tensione massima al tubo valore non inferiore a 135 kV |  |  |
| Massima estensione e variazione dei valori di corrente al tubo radiogeno con valore massimo non inferiore a 500 mA |  |  |
| SISTEMA SCANSIONE/ ACQUISIZIONE |  |  |
| Dimensione del campo di scansione (FOV) non inferiore a 50 cm |  |  |
| Possibilità di acquisizione dello scout in laterale ed anteroposteriore |  |  |
| Lunghezza radiografia digitale di centratura più ampia possibile |  |  |
| N° di strati acquisiti almeno pari a 128 strati campionati in singola rotazione su 360° o sistemi analoghi che consentano l’acquisizione contemporanea di 128 strati |  |  |
| Dotato di elevato n° di detettori allo stato solido ad elevata efficienza |  |  |
| Massima copertura anatomica non inferiore a 60 mm con tecnica assiale e in singola rotazione utilizzando spessori sub-millimetrici |  |  |
| Ampia gamma di pitch liberamente selezionabili |  |  |
| Matrice almeno 512x512 e tempo di ricostruzione ad alta risoluzione con matrice 512x512 almeno pari a 18 ima/sec al massimo livello di iterazione |  |  |
| Spessore di strato minimo collimabile non superiore a 0,625mm |  |  |
| Tempo minimo di scansione su angolo di 360° inferiore a 0,4 sec |  |  |
| Lunghezza scansione totale, per singola rotazione di acquisizione assiale, lungo l’asse Z di almeno 38 mm |  |  |
| Consolle di comando ed unità di elaborazione |  |  |
| Di ultima generazione, architettura a 64 bit o tecnologia equivalente |  |  |
| Tastiera alfanumerica |  |  |
| Monitor a colori a schermo piatto ad alta risoluzione di almeno 19" |  |  |
| Funzione di impostazione preventiva di un intero esame (protocolli predefiniti) con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore durante l'esecuzione dell'indagine |  |  |
| Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |
| Possibilità selezione dei dati di esposizione (mAs e kV) a piacere oltre le tecniche preprogrammate |  |  |
| Interfono integrato: sistema di comunicazione verbale bidirezionale e eventuale sistema luminoso di gestione tempi apnea pazienti poco collaboranti |  |  |
| Interfaccia di connessione in rete secondo standard DICOM 3.0 con rete aziendale RIS/PACS, gestione immagini e con seconda consolle |  |  |
| Possibilità archiviazione automatica |  |  |
| Possibilità stampa automatica |  |  |
| Interfaccia di connessione in DICOM con laser printer |  |  |
| Interfaccia utente di facile utilizzo in lingua italiana |  |  |
| Interfaccia utente del software possibilmente analoga alla work station |  |  |
| Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione |  |  |
| Elevata quantità di memoria RAM (almeno 8 GB) |  |  |
| Matrice ricostruzione 512x512 |  |  |
| Matrice visualizzazione 1024x1024 |  |  |
| Ampia capacità disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 150 GB |  |  |
| Capacità del disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 144 GB |  |  |
| Possibilità di esportazione su CD e/o DVD di immagini in formato DICOM |  |  |
| Radiografia digitale di posizionamento a grande campo almeno 1600 mm |  |  |
| Programma per le ricostruzioni multiplanari |  |  |
| Possibilità di ricostruzione diretta dei dati grezzi secondo piani tridimensionali liberamente definibili |  |  |
| Scansione dinamica, seriata e continua |  |  |
| Scansioni assiali in standard ed alta risoluzione |  |  |
| Scansione volumetrica |  |  |
| Scansioni a pacchetti |  |  |
| Programma per ricostruzioni 3 D |  |  |
| Volume Rendering |  |  |
| Angio CT con algoritmo MIP |  |  |
| Software di sincronizzazione dell'iniezione di mezzo di contrasto/scansione dotato di trigger manuale ed automatico |  |  |
| Software automatico per la correzione del "cone beam artefact" e per l'ottimizzazione dell'immagine indipendentemente dal valore di pitch utilizzato |  |  |
| Software per endoscopia virtuale (Colon Stomaco) |  |  |
| Software per biopsia con tecnica Fluoro-TC |  |  |
| Software di scansione in regime di Doppia Energia o tecnica spettrale |  |  |
| Sistema per la riduzione della dose |  |  |
| Sistema automatico di esposizione (AEC), con scelta automatica di mA / mAs per ciascun esame |  |  |
| Sistema di modulazione della dose, sia angolare (piano X-Y) che longitudinale (asse Z) |  |  |
| Sistema di modulazione temporale della dose per esami cardiaci (gating/tracking su ECG) |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale |  |  |
| Work-station |  |  |
| Consolle ad elevate prestazioni, dedicata al post- processing ed applicazioni cliniche avanzate |  |  |
| Fisicamente indipendente collegata in rete con la consolle principale da installarsi in posizione remota, completa di interfaccia DICOM per trasmissione e possibilità di produrre cd delle immagini |  |  |
| Doppio monitor a colori a schermo piatto ad alta risoluzione di almeno 19" |  |  |
| Elevata memoria RAM non inferiore a 16GB |  |  |
| Capacita del disco rigido non inferiore ai 400 GB |  |  |
| Archivio a lungo termine su CD-ROM e/o DVD |  |  |
| Possibilità archiviazione automatica |  |  |
| Possibilità stampa automatica |  |  |
| Interfaccia utente del software preferibilmente analoga alla consolle principale |  |  |
| Riformattazioni in alta risoluzione |  |  |
| 3D (riformattazioni tridimensionali) |  |  |
| Angio CT con algoritmo MIP |  |  |
| MPR (riformattazioni multiplanari e curvilinee In tempo reale) |  |  |
| Volume Rendering |  |  |
| Software per la rimozione automatica dell'osso |  |  |
| Software dentale |  |  |
| Software dl fusione immagini almeno TC RM PET |  |  |
| Software per la perfusione cerebrale e lo studio della permeabilità delle lesioni tumorali |  |  |
| Software per endoscopia virtuale |  |  |
| Software per il calcolo della quantità di calcio presente nelle coronarie |  |  |
| Software per l'analisi morfologica ed anatomico-funzionale dell'apparato cardiaco (coronarie e ventricolo sinistro) |  |  |
| Software per la valutazione e quantificazione dei noduli polmonari con funzionalità di ricerca computerizzata assistita (CAD) |  |  |
| Software per la perfusione total body. |  |  |
| Software per il calcolo della perfusione cerebrale |  |  |
| Software per la valutazione e quantificazione delle masse tumorali |  |  |
| Software per il post processing delle immagini acquisite in modalità doppia energia |  |  |
| Altre |  |  |
| Fornitura ed installazione di UPS e stabilizzatore di corrente di opportuna capacità per il mantenimento in funzione della sola parte pc+monitor (almeno 30’) |  |  |
| Iniettore a doppia via |  |  |

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| Diametro del tunnel |  |  |
| Distanza fuoco-detettore |  |  |
| Capacità termica anodica |  |  |
| Dissipazione termica anodica |  |  |
| Numero e dimensione macchie focali |  |  |
| Copertura anatomica longitudinale in un'unica rotazione |  |  |
| Sistema di modulazione della dose |  |  |
| Display touch screen sul GANTRY |  |  |
| Tecnologia detettori |  |  |
| Ricostruzione diretta dei dati grezzi secondo piani tridimensionali liberamente definibili |  |  |
| Offerta del Software per l'analisi vascolare con misurazioni automatica 2d e 3d, dedicato alla implantologia di stent, studio di aneurismi che fornisca segmentazioni 3d e misure con rimozione automatica dell'osso |  |  |
| Offerta del software per il calcolo della perfusione degli organi addominali e lo studio della permeabilità delle lesioni tumorali |  |  |
| Offerta del software per acquisizioni cardiologiche completo di software dedicato per la valutazione delle coronarie e della funzione cardiaca in particolare protocollo triple rule out |  |  |
| Presenza di un secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale. In alternativa: Presenza di una seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. la seconda consolle deve avere i medesimi software installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |  |
| Offerta di un Carrello anestesia normale senza ventilatore di 1° soccorso |  |  |

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA: